附件1：

贵州省区域医疗中心设备更新项目（一期）—项目8

采购设备主要技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 单价限价（万元） | 主要技术参数 | 备注 （国产/进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜、手术显微镜图像采集处理系统（非眼科、机器人式） | 600 | 一、主机部分 1、光学：数字光学与传统光学融合，光学部分全镜组复消色差APO； 2、放大倍数：最小放大倍数≤3X，最大放大倍数≥15X（12.5X目镜下）； 3、主刀镜：180度可调双目镜筒，可进行多角度设定； 4、目镜：广角目镜，眼杯高度可调，10X或12.5X可选；屈光补偿范围≥+5D至-6D； 5、助手镜：侧面双关节360°旋转立体助手镜，带锁控装置； 6、工作距离：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm； 7、调焦模式：智能定位锁焦功能，锁焦后可立体三维追踪目标不失焦，同时配备双激光自动对焦（全内置设计，无需外挂模块）； 8、景深：内置景深增强系统，可大小景深切换； 9、个性化设计：智能设置系统配备的软件可根据用户的习惯进行个性化参数设置，可设置使用者级别权限； 10、无线Wifi功能，可实时传输手机、平板电脑等移动终端，支持远程下载功能； 11、内置远程维护功能：可通过网络直接传输机器状态，工程师可远程收集报告并自动及时诊断维护； 12、机头角度：主镜体前倾≥25°,后倾≥130°。 二、照明系统 1、光源：主光源与备用光源皆为≤300W氙灯，集成化设计无外挂，内置的自动快速灯泡切换装置保证两个光源自动进行一键切换，有氙灯寿命提示； 2、光路传导：光纤传导； 3、辅助照明设计：双光路照明触屏触发辅助照明系统，侧向补光技术，解决深部手术照明阴影问题； 4、照明安全控制：可实现光亮度与工作距离联动，光照范围与术野联动，结合自定义自动光强亮度预警设计，可防止术中病人组织灼伤； 5、光斑调节：后备手动光斑调节旋钮，可根据不同手术需要做连续无级调节。 三、支架系统 1、支架：机器人式的智能移动，可精准的自动定位手术区域；机器人式定位追踪功能，可以记忆手术路径并实现自动追踪； 2、电磁锁：整机电磁锁有二级控制功能，由手柄进行分项编程控制； 3、防震颤：机器人关节锁设计，智能减震，可瞬间稳定支架； 4、平衡系统：通过电子计算机系统“机器人式”一键自动平衡系统，触摸屏一键控制，无需手动机械调节旋钮； 5、平衡方式：一键全自动平衡系统 6、集成化手柄：可通过触摸屏根据医生个性化需求设置包括电动连续调焦、电动连续变倍，调整光亮度，拍照，录像，X/Y微调，荧光开关/回放等手柄操控功能； 7、支架限位保护：支架最低限位设计，距离地面一定高度支架锁定； 8、支架占地面积：≤820mm*820mm；支架最大水平伸展范围：≥1600mm； 9、无菌罩智能抽真空设计。 四、视频影像系统 1、视频系统：全内置高清摄像头于主镜体内，无外露分光器，可升级4K3D外视镜系统； 2、记录系统：全内置高清视频记录存储、传输，且有智能视频记录功能； 3、数据传输：无线实时传输至移动终端，机身具备USB3.0高速接口； 4、监视器尺寸：一体化全高清监视器≥24英寸； 5、语音教学：具备同步录音功能，有助于教学录像； 6、实时同步：真正的摄像系统全内置，无需外接端口调节录像，保证高清录制与手术镜下图像完全同步。 五、高端荧光造影模块 1、血管荧光造影模块 1.1造影剂:吲哚菁绿； 1.2内置模块:整体荧光模块全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换； 1.3自动输出全高清HD荧光视频，可输出至外部监视器； 1.4自动增益:荧光亮度增益智能控制，确保术中成像效果清晰可见； 1.5自动侦测:记录荧光影像自动捕获、视频自动记录功能； 1.6自动回放:通过自定义集成化手柄可进行自动回放，可显示画中画对比图像； 1.7彩色分析:可将黑白荧光分析升级为彩色血流荧光分析,术中快速优化数据，进行灌注及半定量分析。 2、肿瘤荧光造影模块 2.1造影剂：荧光素钠； 2.2内置模块:整体荧光模块一体化全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换； 2.3造影设计:荧光模式下可边做边切（肿瘤呈黄色，正常组织和血管呈自然色，无需反复切换模式）； 2.4造影波长:使用造影剂后，肿瘤组织可在540nm-690nm波长范围的光照下显影。 - 配备1台≥55寸进口医用屏 - 原厂质保≥3年。 | 进口 |