附件1

采购设备预算金额及主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 单价限价（万元） | 主要技术参数 | 备注 （国产/进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线加速器 | 3000 | 一、基本需求（功能用途）：支持 3D-CRT、IMRT、VMAT、IGRT、SRS、SBRT、SRT 等放疗技术，并配备相关软/硬件，具有安全联锁装置。更新设备新增功能有： 1.容积调强放射治疗； 2.立体定向放射治疗和头部立体定向放射外科（SBRT/SRS），在国家药品监督管理局 NMPA 注册证的适用范围中需要有明确的说明； 3.实时影像动态验证系统； 4.呼吸门控治疗系统等。 二、硬件软件基本配置需求（包括：超声主机、显示器、探头、检查床、电脑、打印机等配置类型及数量）： （一）硬件基本配置需求： 1.主机1台，包含有：直线加速器控制系统、高精度立体定向放疗系统、高精治疗机头、病人支撑六维床系统、千伏级影像引导系统、4D-CBCT影像引导及运动管理系统、放射外科治疗系统、呼吸门控治疗系统、质控功能模块及附件等。 （二）软件基本配置需求： 1.放射治疗信息管理系统1套； 2.治疗计划系统（包含3套物理师工作站和5套医生勾画工作站，医生工作站带AI自动勾画系统，支持数量超过 150 个的危及器官自动勾画）。 （三）辅助设备： 1.光学体表跟踪（≥3台3D相机，≥6摄像头）呼吸运动管理系统，可与加速器束流系统联动； 2.室内检测显示器≥1个； 3.激光定位系统1套； 4.彩色闭路电视监视系统（无死角）和对讲机1套； 5.专用水冷机1套； 6.稳压电源1套； 7.高精恒温恒湿机2台； 8.在线环境辐射报警仪； 9.高精水平仪1台； 10.彩色激光打印机2台等。 三、主要技术参数（核心技术参数）： 1.加速管类型：驻波/行波。 2.X 线能量：6MV，10MV，FF模式剂量率≥600MU/min，6MV具备FFF 工作模式，FFF 模式剂量率≥1400MU/min；电子线能量：6Mev，9Mev，12Mev，16Mev，剂量率≥600MU/min。 3.多叶准直器系统：多叶光栅应≥120 叶，配备多级准直系统，配备 MLC，全部或部分 MLC 在等中心投影宽度≤5mm。 4.叶片位置精度：≤±1mm； 5.机架及准直器系统等中心精度≤0.5mm； 6.机架、准直器和治疗床等中心精度：≤0.5mm 半径球体； 7.叶准直器最大照射野：≥40cm×40cm，叶片过中线最大距离≥20cm； 8.独立准直器和多叶准直器联合漏射率：≤0.05%。 9.配备 EPID 及 CBCT 影像系统，其中 CBCT、MV 影像与治疗束流采用同一中心设计，kV 成像中心和 MV 束流系统中心的一致性≤1mm。 10.具备头部全自动非共面立体定向放射外科治疗技术。 11.配置原厂呼吸门控系统，满足运动靶区的门控治疗模式。 12.具有影像引导系统。 13.具有容积旋转调强功能。 14.放射治疗计划系统：放射治疗计划系统应具有目前最新最主流的算法，具有原厂软件著作权证。 15.配备放射治疗计划系统及医生工作站，物理师工作站≥3 套，医生工作站应≥5 套，具有 GPU 加速优化硬件。医生工作站带 AI靶区自动勾画功能，器官勾画数量≥150个，具备形变配准的审查 QA 工具。 16.具有放射治疗患者定位系统。 17.具有立体定向放射治疗技术和头部立体定向放射外科治疗技术（SBRT/SRS） 18.具有在线剂量验证功能，支持嵌入式高效计划质控功能。 19.具有肿瘤信息管理系统。 20.治疗模式：具有等中心治疗、旋转治疗、适形治疗、调强治疗、VMAT 治疗等。 21.准直器系统可旋转范围：≥350°，精度≤0.5度。 22.治疗床 22.1、最大负载能力：≥200KG。 22.2、垂直移动范围：≥45cm。 22.3、前后移动范围：≥100cm，误差≤±0.5cm。 22.4、左右移动范围：≥40cm，误差≤±0.5cm。 22.5、治疗床面可在≥6 个自由度进行移动，能适用于IGRT的自动摆位和校正。 22.6、提供专用于 IGRT，IMRT 和 VMAT 治疗的全碳纤维治疗床面板。 23.质控模块 23.1、具备机器在线快速质检功能。 23.2、具备对加速器 MLC 到位精度快速检测功能。 23.3、具备利用EPID 对加速器 MLC 位置精度自动校准功能。 三、应用场景：（主要用于开展的业务内容） 通过设备产生的高能X射线或电子线，开展3D-CRT、IMRT、VMAT、IGRT、SRS、SBRT、SRT 等放疗技术，对病人体内的肿瘤进行直接照射，从而达到消除或缩小肿瘤的目的。 1.用于恶性实体肿瘤患者的放射治疗：适用于头颈部肿瘤、颅内恶性肿瘤、胸腹部实体肿瘤、盆腔部实体肿瘤、四肢肿瘤及相关转移瘤等的放射治疗； 2.部分良性肿瘤的治疗，如瘢痕疙瘩、脾功能亢进患者的脾脏放疗。 四、其他需求： 1.连接医院信息系统的采集卡、接口等费用由中标供应商负责。 2.质保期，整机质保≥5年 | 国产 |