附件1：采购设备预算金额及主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 单价限价（万元） | 主要技术参数 | 备注 （国产/进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正电子发射型磁共振成像系统(PET/MR) | 4000 | 数字化探测器PET、MRI3.0及以上、3年内最新注册产品； |  |
| 2 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 3000 | 数字化探测器PET、CT64排及以上、3年内最新注册产品； |  |
| 3 | 螺旋断层放射治疗系统(TOM0刀) | 3200 | 1.高剂量率高速高精度图像引导直线加速器（带内置MLC），具有千伏级锥形束X射线（CBCT）成像配准功能,具备MV图像成像配准功能；容积旋转调强功能和立体定向功能；KV 级集成 IGRT 影像系统：具备拍片模式，通过网络系统可以自动、 半自动图像匹配病人摆位复核功能，在三维方向上调整摆位的误差，可自动给出治疗床的调整参数。数据传输：具DICOM-3，DICOM-RT 网络功能，可与放疗专用网络系统实现联网，并集成和共享数据； 2.X射线束特性：配备常规均整的X射线能量： 6MV、10MV；射野尺寸：0.5cm×0.5cm至40cm×40cm；配备未均整的高剂量率X射线能量6MV FFF或10MV FFF；最大剂量率≥1400MU/min或≥2200MU/min，0～10MU剂量精确性：≤±1%。电子线射线束特性：电子线能量：4，6，8，10，12，15四至六档可调，最大剂量率：≥600MU/min； 3.治疗模式：具备dIMRT 动态调强放疗、静态调强放疗、三维适形、适形旋转放疗、固定野旋转调强、动态旋转调强、容积调制旋转调强放疗； 4.电动多叶准直器（MLC）系统，配置内置式电动多叶准直器（MLC），MLC时最大照射野为40×40cm，叶片移动精度≤0.5mm； 5.治疗床，应有调速电机控制，可调速运动，负载能力：治疗床面板：床面整体采用全碳纤维结构，可用于自动摆位；200公斤均匀分布、当床面升降20cm时，床面最大水平位移不超过2mm，治疗床的等中心旋转：±95°，旋转等中心误差偏差≤0.5mm半径圆，治疗床面可在6个自由度进行平移和旋转，可用于自动摆位，以及便于IGRT的自动摆位校正。 |  |
| 4 | 医用直线加速器(LA) | 3200 | 1.直线加速器螺旋机架设计及螺旋断层治疗模式，机架孔径（cm）≥80，X线能量≥6MV，360°螺旋照射，高精度三维剂量雕刻，>130cm超长靶区高效治疗，备多弧容积调强放疗或螺旋断层放疗模式，具备剂量监测系统，电离室剂量精度与线性度≤1%。 2.治疗计划系统，与小型直线加速器无缘连接使用，调强放疗的逆向计划软件，可设定靶区和其他解剖结构的最大最小耐受剂量、权重，以及所有解剖结构的DVH分布，支持生物等效均匀剂量优化，具备二维、三维剂量可视化显示，具备DVH功能等； 3.高精度治疗床，最高精度最广治疗范围——连续步进模式，可在0.0125mm/s-100mm/s精准连续步进，可快速轻松完成长达130cm的范围治疗，运动定位精度≤0.5mm，运动重复性精度≤0.25mm； 4.多叶准直器系统（MLC），等中心射野尺寸2.5cmX0.625cm至5.0cmX40cm，叶片数量≥60片，单个叶片在等中心平面的最小投影宽度，≤6.5mm，叶片开闭状态切换≤30ms； 5.影像引导系统，KV及MV螺旋CT，扇形束，成像分辨率≥512×512（0.76mm像素），等中心处FOV≥39cm，图像配准方式，手动或自动，软组织或骨性配准等。 |  |